一、运营维护内容和服务期限

1、COD在线自动监控设备、余氯、PH计等的保养、校准、维护、维修及运行。

2、数据采集传输仪的校准、维护、维修保养。负责与通讯部门协调网络传输等相关事宜。

3、提供手机APP监控软件，可实时监控、预警、查看现场数据。

4、付款方式：半年一付

二、项目运营服务总体要求

1、投标人提供专业运营维护服务和负责监控设施的日常维护、维修、校准、运行工作，负责仪器设备的耗材、配件供应及更换，确保所运维监控设施的正常运转，数据及时、准确、可靠上报；执行《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)》(HJ/T 355-2007)等国家、省相关技术规范和相关法律法规文件要求；确保马鞍山市重点水污染源在线监控系统能有效、正常、稳定的运转，并确保有效上传至国家、省、市、县（区）监控中心。

2、投标人要有完善的管理制度及技术人员培训制度，指定项目经理人，并组织其人员建立独立的职能部门，负责日常运维及质量管理。

3、投标人必须能为该运维服务项目提供2辆或以上交通用车，可在数据异常发出警报后4小时内到达现场进行故障处理以配合环保要求，保障该项目日常运营维护使用。

- 4、人员和装备配备

(1)人员装备：技术人员不得少于4人，管理人员不得少于2人。

(2)中标人应备有运行所需的计量仪器仪表、维修工具、备品备件 (具有监测COD分析设备和能力)。

5、考核指标要求

(1)污染源自动监测设施运转率应达到95%及以上；

(2)自动监控数据传输有效率达到90%及以上；

(3)其他考核指标不低于省政府或省环保厅下达的主要污染物总量减排监测体系建设考核办法涉及的相关指标的考核要求，具体考核指标根据省政府或省环保厅下达的主要污染物总量减排监测体系建设考核办法另行确定。

(4)其他指标要求符合《水污染源在线监测系统运行与技术考核规范(试行)》(HJ/T355-2007)中的有关要求。

6、投标人按规范要求做好设备的日常维护管理制度和运行维护记录，建立技术档案。

三、运营维护具体要求

Ⅰ、日常维护

- 每周维护内容

  - 每周进行一次运营维护技术服务。

  - 检查现场供电、空调运行是否正常。

  - 检查各分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。

  - 观察数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比自动分析仪、数据采集传输仪及上位机接收到的数据是否一致。

  - 检查水泵取水情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各自动分析仪的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗。定期清洗水泵和过滤网。

  - 检查各分析仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，是否有充足的余量，即将过期或余量不足1/4时，及时更换标准溶液和分析试剂（溶液和试剂由乙方提供）。

  - 检查废液容器内废液存量，若废液量达到四分之三时，带回公司统一处理。

  - 保持站房卫生干净，整洁。

  - 乙方维护人员填写《水污染源在线监控设备运营维护记录本》，并找甲方相关负责人签字确认。

- 每月服务内容

  - 每月进行一次实际水样比对试验和质控样试验。

  - 实际水样比对试验和质控样试验的方法和要求参照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ_T 355－2007）。

- 废液处理

  - 线监测设备产生的废液由乙方维护人员定期回收，乙方将废液送至相关单位妥善处理。

- 运营维护记录

  - 维护人员在对系统进行日常维护时，应做好巡检记录，巡检记录应包含：该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录。

  - 档案中的表格必须采用统一的标准表格。

  - 记录必须清晰、完整，现场记录必须在现场及时填写，乙方维护人员签字后甲方相关负责人签字确认。

  - 可从技术档案中查阅和了解设备的使用、维护和性能检验等全部历史资料，以对运行的各台仪器设备做出正确评价。

- 异常故障应急处理

  - 发现水污染源自动监测设备故障或接到故障通知，工作日8:00-17:00维护人员在4小时内（夜间及节假日不超过12小时），到达现场分析原因并进行处理，并及时向甲方报告，提醒甲方向有关环保部门报告备案。

  - 设备经过异常故障处理后，详细记录故障处理情况。

四、运维方责任：

- 乙方须在中华人民共和国境内注册并具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或多证合一）；运维人员具有有效期内的《自动监控（水）运行工》上岗证书。

- 根据环保要求及时向相关环境保护部门进行运营维护备案。

- 在马鞍山市有固定的经营场所，和有资质证书的化验人员，有维护专用车辆。

- 实事求是，科学运营，杜绝监控数据弄虚作假，接受甲方及环保部门的监督、考核。

- 做好运营工作所涉及的工艺参数及监控数据的保密工作，国家法律规定需提供的除外。

- 遵纪守法，遵守甲方的劳动纪律，遵守现场的规章制度。

- 应严格按照本合同第三条内容开展维护工作，保证在线监控设备的正常运行。

- 在线监测设备出现异常故障时，接到甲方通知后迅速作出反应，工作日8:00-17:00维护人员在4小时内（夜间及节假日不超过12小时），到达现场分析原因，并及时安排修复。如果在线监测设备出现大的故障无法及时修复时，应及时向乙方报告，提醒甲方向有关环保部门报告备案。

- 维护人员每次完成相应运维工作后，需找甲方相关负责人签字确认。

- 保持独立监测站房的整洁干净，物品摆放整齐，做好相关运营制度的上墙。