一、运营维护内容和服务期限

1、COD在线自动监控设备、余氯、PH计等的保养、校准、维护、维修及运行。

2、数据采集传输仪的校准、维护、维修保养。负责与通讯部门协调网络传输等相关事宜。

3、提供手机APP监控软件，可实时监控、预警、查看现场数据。

4、服务期限：一年

5、付款方式：半年一付

6、在线监测系统清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余氯在线分析仪 | 1 | 套 |
| 2 | COD在线检测仪 | 1 | 套 |
| 3 | 数据采集仪 | 1 | 套 |
| 4 | pH在线分析仪 | 1 | 套 |
| 5 | 药剂费 | 1 | 套 |
| 6 | 提供手机APP监控软件，可实时监控、预警、查看现场数据 | 1 | 项 |

二、项目运营服务总体要求

1、投标人提供专业运营维护服务和负责监控设施的日常维护、维修、校准、运行工作，负责仪器设备的耗材、配件供应及更换，确保所运维监控设施的正常运转，数据及时、准确、可靠上报；执行《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》(HJ 355-2019)等国家、省相关技术规范和相关法律法规文件要求；确保马鞍山市重点水污染源在线监控系统能有效、正常、稳定的运转，并确保有效上传至国家、省、市、县（区）监控中心。

2、投标人要有完善的管理制度及技术人员培训制度，指定项目经理人，并组织其人员建立独立的职能部门，负责日常运维及质量管理。

3、投标人必须能为该运维服务项目提供2辆或以上交通用车，可在数据异常发出警报后2小时内到达现场进行故障处理以配合环保要求，保障该项目日常运营维护使用。

- 4、人员和装备配备

- 运行单位应具备与监测任务相适应的技术人员、仪器设备和实验室环境，明确监测人员和管理人员的职责、权限和相互关系，有适当的措施和程序保证监测结果准确可靠。应备有所运行在线监测仪器的备用仪器，同时应配备相应仪器参比方法实际水样比对试验装置。

(1)人员装备：技术人员不得少于4人，管理人员不得少于2人。

(2)中标人应备有运行所需的计量仪器仪表、维修工具、备品备件 (具有监测COD分析仪器的设备和能力)。

5、考核指标要求

(1)污染源自动监测设施运转率应达到95%及以上；

(2)自动监控数据传输有效率达到90%及以上；

(3)其他考核指标不低于省政府或省环保厅下达的主要污染物总量减排监测体系建设考核办法涉及的相关指标的考核要求，具体考核指标根据省政府或省环保厅下达的主要污染物总量减排监测体系建设考核办法另行确定。

(4)其他指标要求符合《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》(HJ 355-2019)中的有关要求。

6、投标人按规范要求做好设备的日常维护管理制度和运行维护记录，建立技术档案。

三、运营维护具体要求

1、日常维护

每天应通过远程查看数据或现场察看的方式检查仪器运行状态、数据传输系统以及视频监控系统是否正常，并判断水污染源在线监测系统运行是否正常。如发现数据有持续异常等情况，应前往站点检查。

2.每周维护内容

- 2.1每 7d 对水污染源在线监测系统至少进行 1 次现场维护。

- 2.2检查自来水供应、泵取水情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各仪器的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗。定期对水泵和过滤网进行清洗。

- 2.3检查监测站房内电路系统、通讯系统是否正常。

- 2.4对于用电极法测量的仪器，检查电极填充液是否正常，必要时对电极探头进行清洗。

- 2.5检查各水污染源在线监测仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，保证按相关要求定期更换标准溶液和试剂。

- 2.6检查数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比水污染源在线监测仪、数据采集传输仪及监控中心平台接收到的数据是否一致。

- 2.7检查水质自动采样系统管路是否清洁，采样泵、采样桶和留样系统是否正常工作， 留样保存温度是否正常。

- 2.8若部分站点使用气体钢瓶，应检查载气气路系统是否密封，气压是否满足使用要求。

3. 每月服务内容

- 3.1每月的现场维护应包括对水污染源在线监测仪器进行一次保养，对仪器分析系统进行维护；对数据存储或控制系统工作状态进行一次检查；检查监测仪器接地情况，检查监测站房防雷措施。

- 3.2水污染源在线监测仪器：根据相应仪器操作维护说明，检查和保养易损耗件，必要时更换；检查及清洗取样单元、消解单元、检测单元、计量单元等。

- 3.3水质自动采样系统：根据情况更换蠕动泵管、清洗混合采样瓶等。

- 3.4 pH 水质自动分析仪：用酸液清洗一次电极，检查 pH 电极是否钝化，必要时进行校准或更换。

- 3.5 温度计：每月至少进行一次现场水温比对试验，必要时进行校准或更换。

- 3.6超声波明渠流量计：检查流量计液位传感器高度是否发生变化，检查超声波探头与水面之间是否有干扰测量的物体，对堰体内影响流量计测定的干扰物进行清理。

4.季度检查维护

- 4.1 水污染源在线监测仪器：根据相应仪器操作维护说明，检查及更换易损耗件，检查关键零部件可靠性，如计量单元准确性、反应室密封性等，必要时进行更换。

- 4.2 对于水污染源在线监测仪器所产生的废液应以专用容器予以回收，并按照 GB 18597的有关规定，交由有危险废物处理资质的单位处理，不得随意排放或回流入污水排放口。

5.检查维护记录

- 运行人员在对水污染源在线监测系统进行故障排查与检查维护时，应作好记录。

6.其他检查维护

- 6.1保证监测站房的安全性，进出监测站房应进行登记，包括出入时间、人员、出入站房原因等，应设置视频监控系统。

- 6.2保持监测站房的清洁，保持设备的清洁，保证监测站房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。

- 6.3保持各仪器管路通畅，出水正常，无漏液。

- 6.4对电源控制器、空调、排风扇、供暖、消防设备等辅助设备要进行经常性检查。

- 6.5其它维护按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。

- 7.运营维护记录

- 7.1维护人员在对系统进行日常维护时，应做好巡检记录，巡检记录应包含：该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录。

- 7.2档案中的表格必须采用统一的标准表格。

- 7.3记录必须清晰、完整，现场记录必须在现场及时填写，乙方维护人员签字后甲方相关负责人签字确认。

- 7.4可从技术档案中查阅和了解设备的使用、维护和性能检验等全部历史资料，以对运行的各台仪器设备做出正确评价。

- 8.异常故障应急处理

- 8.1发现水污染源自动监测设备故障或接到故障通知，工作日8:00-17:00维护人员在2小时内（夜间及节假日不超过6小时），到达现场分析原因并进行处理，并及时向甲方报告，提醒甲方向有关环保部门报告备案。

- 8.2设备经过异常故障处理后，详细记录故障处理情况。

- 9.其他要求

- 仪器运行参数设置及管理、采样方式及数据上报、运行技术及质量控制、检修和故障处理、运行比对监测、运行档案与记录等要求参照《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》(HJ 355-2019)中的有关要求执行。

四、运维方责任：

- 乙方须在中华人民共和国境内注册并具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或多证合一）；运维人员具有有效期内的《自动监控（水）运行工》上岗证书。

- 根据环保要求及时向相关环境保护部门进行运营维护备案。

- 在马鞍山市有固定的经营场所，和有资质证书的化验人员，有维护专用车辆。

- 实事求是，科学运营，杜绝监控数据弄虚作假，接受甲方及环保部门的监督、考核。

- 做好运营工作所涉及的工艺参数及监控数据的保密工作，国家法律规定需提供的除外。

- 遵纪守法，遵守甲方的劳动纪律，遵守现场的规章制度。

- 应严格按照本合同第三条内容开展维护工作，保证在线监控设备的正常运行。

- 在线监测设备出现异常故障时，接到甲方通知后迅速作出反应，工作日8:00-17:00维护人员在2小时内（夜间及节假日不超过6小时），到达现场分析原因，并及时安排修复。如果在线监测设备出现大的故障无法及时修复时，应及时向乙方报告，提醒甲方向有关环保部门报告备案。

- 维护人员每次完成相应运维工作后，需找甲方相关负责人签字确认。

- 保持独立监测站房的整洁干净，物品摆放整齐，做好相关运营制度的上墙。