高速冷冻离心机参数

1.	*微电脑控制 预设：工作程序，离心力、转速、离心时间且LED同步显示

2.	触摸式键盘 设定工作参数，具有离心力专用设定键

3.	采用无碳刷交流变频电机驱动，无需保养

4.	双重门盖门锁系统，启动即上锁，确保运行安全

5.	20个工作程序选择，用户可自由编程、调用其设定的工作参数，避免重复设定，提高工作效率

6.	15加速档/15减速档选择，最高转速:17000rpm

7.	具有定速计时功能；点动即瞬时离心功能

8.	最大相对离心力 :22245xg

9.	转速精度 ：±10rpm

10.温度范围：﹣20℃-40℃

11.同步设定离心力、转速、且同步显示:

12.双层钢制结构，离心腔外喷防腐涂层，避免酸性物质侵蚀

13.自动平衡，不平衡保护，出错或不平衡时，声音信号提示；自动失衡识别，超速保护:

14.非程序运行时，可任意更改参数，无需停机

15.最快升降速度≤15s

16.磁性转子自动识别，无需人工设定转子型号，超速保护并自动显示目前安装的转子最后用过的程序

17.转子静止时预制冷功能；自动待机功能：降到预定温度时，压缩机自动待机，减少能耗，延长压缩机寿命。

18.快速制冷功能，从室温21℃降至生物零度4℃时，仅需五分钟。

19.定温启动；温度自动补偿功能，确保样品在安全温度下离心。

20.转子可在121℃高压灭菌2小时以上

21.SOFT具有软刹车功能，可有效防止样品重悬，保护敏感样品；多级阻尼减震设计，确保样品离心效果

22.倒计时时间小于1分钟时，以秒为单位计时

23.下沉式排气，安装过滤装置，预防离心过程中气溶胶污染

24.转子配置：

24.1  10mlx12孔角转子一套，最高转速：12500rpm，最大离心力：15896 xg

24.2  5mlx12孔角转子一套，最高转速：14500rpm，最大离心力：15631xg

25.提供免费质保一年，并提供原厂售后服务承诺

26.遇故障报修2小时响应，24小时到达现场，48小时修复，如需配件48小时到位。

27.免费质保期过后，维修仅收取配件费，不收取上门费及维修费

28.提供配件（包括易损件、耗材）清单及相应价格清单