| NVIDIA® GeForce® MX250序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 产品用于对手术器械、畏热、畏湿、骨科电钻、电刀、高分子材料、乙稀材料、软硬式内窥镜的快速灭菌 |
| 2 | 灭菌系统 | 过氧化氢低温等离子体灭菌系统 |
| ★3 | 内舱容积 | 有效灭菌容积≥118L |
| 4 | 灭菌温度 | 50℃～60℃ |
| 5 | 灭菌仓结构及材质 | 矩形腔体，舱体材质为优质铝合金或航空铝材质，具有优越的导热性能， |
| 6 | 门数量及开门方式 | 单开门，自动升降门 |
| 7 | 门板加热 | 功率900W，预热时间≤30min，加热膜数量≥2个，门板温度维持在55℃以内，防止过氧化氢气体冷凝 |
| 8 | 灭菌剂 | 浓度≤60%的过氧化氢，密封式安装，具备自动识别系统 |
| 9 | 灭菌剂用量 | ≤4mL，PH＜1.0，54℃放置14d含量下降率＜2.0%，并提供省级以上检测报告。 |
| 11 | 灭菌程序 | 灭菌程序≥3个，采用双循环灭菌程序 |
| 12 | 灭菌时间 | 标准灭菌≤35min |
| 13 | 防夹手功能 | 采用机械式感应装置控制，当舱门关闭过程中碰到障碍时，门将自动改变运动方向，防止夹伤操作者或夹坏物品 |
| 14 | 液晶显示屏 | ≥7英寸800*480液晶显示屏，使操作、观看更清晰直接 |
| 15 | 主体保温 | 保温材料要求具有导热系数低、防火性能好、抗老化及环保无毒的特点。 |
| ★16 | 真空泵 | 采用真空泵极高且耐过氧化氢腐蚀的真空泵 |
| 17 | 真空泵保护装置 | 设有真空泵保护器，能够防止供电相序变化导致真空泵反转向灭菌室反油的发生 |
| 18 | 油雾过滤器 | 产品具有排气油雾过滤系统，该系统能够回收油雾，避免油雾进入空气中，并通过泵吸力，使泵油回流到泵内重复使用减少油耗。 |
| 19 | 压力感应装置 | 灭菌内室的压力，测量范围0~101KPa， |
| 20 | 抽真空控制阀 | 采用高真空挡板电磁阀控制抽真空管路。 |
| 21 | 管路材质 | 采用304不锈钢卫生级管和不锈钢卫生级卡箍连接 |
| 22 | 精密进气过滤系统 | 过滤级别≤0.2um |
| 23 | 打印系统 | 可将灭菌过程中的灭菌时间、内胆温度、真空压力、操作人员等各项参数自动打印出来。并可对打印记录进行五年以上的长时间保存，以便于医院的追溯 |
| ★24 | 灭菌效果检测 | 有对直径≥1mm、长度≤2000mm的聚四氟乙烯管腔的灭菌效果检测报告；有对直径≥1mm,长度≤500mm不锈钢管腔的灭菌效果第三方检测报告 |
| 25 | 过氧化氢残留 | 产品具有进口排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3, |
| 26 | 毒理性检测 | 灭菌后细胞毒性符合合格标准，确保对病员及操作者无残留危害，提供第三方检测报告 |
| 27 | 身份识别 | 具有操作人员身份识别功能 |
| 32 | 文件输出 | 设备运营的数据导出后自动生成为表格格式，读取清晰，无需再处理，省时省力 |
| 33 | 有害气体浓度报警器 | 配备一台 |
|  | 质保 | 免费整机质保三年 |