- 电动病床技术参数

1.用于卒中患者溶栓称重使用。

2.外形尺寸：外形尺寸：长度≥2200mm、宽度≥1000mm（参考），最大承重: ≥250kg

★3.调节范围: 升降高度380mm-820mm，背部升降≥70°，膝部升降≥35°，特伦德伦伯卧位/反特伦德伦伯卧位≥15°

4.具备背板后移及背腿联动功能，预防褥疮发生，方便医护人员照护患者

5.升降控制组

5.1电源：交流电220V/50HZ

5.2电机马达：采用进口医用马达，床面、背部、腿部升降、倾斜电动马达共四组，符合IP54防水防尘保护等级。

5.3马达控制器：采用进口马达控制器，具有电子超载保护装置，同时可控制四支马达的驱动。

5.4蓄电池组：采用进口蓄电池系统，设有不断电自动充电装置，提供推送及停电时紧急操作病床动力。

5.5电动CPR（心肺复苏）功能:遇急救时，单键操作即可将整床速降放平。

5.6机械式CPR（心肺复苏）功能:遇急救时，单手操作就可使背板快速放平。

★5.7精密称重系统，称重精度0.1kg。

6.床板:采用碳钢材质一体成型制作，承重性高，表面喷塑，耐腐蚀，抗酸碱。

四片床板可徒手快速拆卸，容易清洗、消毒，且床板平整易擦拭

7.护栏: 四片ABS大小护栏,翻转式结构；大护栏尺寸：1080mm×540mm（参考），小护栏尺寸：800mm×540mm（参考），厚度≥32mm；每片护栏均带有物理角度显示器，实时显示病床角度。

8.床头、尾板:采用优质ABS原料一体吹塑成型，表面光滑，易擦拭，清洁更方便；床头及床尾架可以拆卸及锁定，床尾板外侧设患者信息卡插槽，床尾板集成液晶屏控制面板，可操控病床功能、显示病床角度及高度，并可实时显示病人重量，带有离床报警功能。

9.防撞轮：床体四角具有防撞块（轮），外型圆滑平顺，减缓推动中与物体或墙面的碰撞。

10.脚轮：尺寸≥6英寸（150mm），豪华双面中控脚轮，脚轮骨架为一次压铸成型，内置全封闭自润滑轴承，脚轮采用优质静音轮，轮面TPR耐磨材料，中控机构锁定更可靠并具有坚固耐用的性能。

11.床体：

11.1整体床架采用钢骨结构设计，以优质钢材精密焊接，确保整个床体结实牢固、平稳。

11.2床体两侧各装设两个污物袋挂钩。床体四角具有输液架插孔，共四个。

12.输液架：1支/床，配置不锈钢双段式点滴架，操作灵活。

13.标准医用床垫：1片/床，尺寸和病床完全配套，厚度100mm±5mm

14.质保1年