心脏复苏机招标参数

一、治疗有效性：

▲1、按压频率：在100-120次／分钟范围内，实际按压频率误差≤±1次/分钟。

▲2、按压深度：在5.0-6.0厘米范围内，实际按压深度误差≤±0.2厘米。

3、按压释放比范围: 50%±5%。

4、按压模式：连续按压模式和30:2模式。

▲5、支持非水平按压，最大工作倾斜度：≥42°。

6、适合在任意软担架上使用，在下楼梯、转运途中按压头不移位，能够持续稳定实施胸腔按压。

7、紧急医疗服务环境适应性：符合医用电气设备IEC60601-1-12所定义的EMS环境（紧急医疗服务环境）下使用要求，具有测试报告。

二、安全可靠性：

1、驱动方式：电动电控。

▲2、单块电池供电时间：≥45分钟

▲3、动力电池：可充电锂电池。

4、具有电量指示，低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间≥10分钟。

5、外部交流电源：可接220V交流电工作，支持热插拔，无需中断按压。

6、紧急关闭：当主机发生错误，不能继续工作时，可暂停、停止按压或关闭主机。

7、具备防振防摔防撞

8、设备重心≤18cm，救护车突然加速或刹车时，应避免主机倾斜而砸伤患者的风险。

9、漏电保护等级：除颤保护CF型。

▲10、IP等级:≥IP34。

三、便携性能：

1、设备总重量：≤7kg。

2、便携包，适用于到院外患者病发现场。

四、质保：提供原厂主机质保3年，电池质保2年