根管预备系统招标参数

★1.内置根管长度测量功能，同时预备和确定工作长度功能，也能可单独使用根测功能

2.在预备和根测同时使用时，在根管锉到达根尖孔时，设备会自动停止并反向旋转，以保证操作安全

3.独特的安全操作程序（ANA键控制）：在连续旋转模式下处理复杂根管时，可自动降低扭矩，增加操作安全性

4.具有ASR键，在扭矩达到设定值时，自动停止并反向旋转，保证使用安全

★5.内带DR’S程序，有≥15组可供医生自行设置的程序

6.扭矩调节范围：20-500 gcm，增量为 10 gcm。在20 – 500gcm 范围内可设置有49个微调扭矩值

7.转速调节范围：250-3200rpm，增量为 10 rpm，500 rpm 之后以百为增量

8.适用于往复旋转和360度旋转的镍钛根管预备器械系统，并预设Reciproc、Waveone、Mtwo、Protaper、K3、FlexMaster、Gate等系统的数据

9.可重新设定设备出厂时内部存储的数据

10.配置升级端口，设备具有系统升级功能

11.自带充电电池，充电时马达仍可使用：充电3小时、可连续使用2小时

12.自带校准功能键CAL，可以校准手机和手柄之间的连接，确保使用过程中的准确性

13.自带脚踏开关（线长度：≥1.7 m），有脚踏开关和面板开关两种开关控制

14.配备全不锈钢高性能6：1减速无碳刷手机

15.电源适配器（带有专用磁环，电缆长度：≥1.8m)(型号：TR30RAM120)。配套4种可互换插头

16.马达接头为国际标准 ISO 3964

17.可重新设定设备出厂时内部存储的数据（确认键 ✓与开/关按钮一起使用）

18.带电缆和插头的微型马达线（长度：≥1.8 m）

19.配根管锉夹电线和唇钩电缆（带有专用磁环），长度均为度 ≥1.7 m