吞咽神经和肌肉电刺激仪 1台

- 双通道柜式一体机，配有2个触发器，2根四芯电极线，4根两导电极分别对应不同的治疗模式；

- 仪器配有蝶形电极片、矩形电极片以及月牙形电极片，蝶形电极片用于治疗和评估，矩形电极片用于训练，月牙形电极片用于小脑顶核电刺激；

- 液晶屏显示，屏幕尺寸：≥5寸

- ★评估功能，采用三角波和方波，通过500ms或1000ms两种脉冲方式, 适合不同程度的吞咽及构音障碍评估；

- 辅极小脑顶核电刺激功能，采用脑电仿生低频电输出。基本频率: 23.81Hz 、15.87Hz 、15.87Hz、11.90Hz

- 电极脱落及插错报警功能

- 输出电参数：

a) 输出电流：0～25mA，分50档连续可调，精度±20%

b) 主电极开路输出电压：≤150V

- ★具有五种输出模式：成人连续、儿童交替、手控触发、自动触发、评估模式

8.1.成人连续模式

脉冲宽度：1-11档可调，100μs～300μs可调，脉冲间隔：100μs

脉冲频率：50Hz～100Hz可调，步距增量1Hz

8.2.儿童交替模式

脉冲宽度：1-11档可调，100μs～300μs可调，脉冲间隔：100μs

脉冲频率：50Hz～100Hz可调，步距增量1Hz

持续时间：≥1s

8.3.手持触发模式脉冲宽度：10ms～1000ms，分15档可调

8.4.自动触发模式脉冲宽度：10ms～1000ms，分15档可调；脉冲间隔1-5档可调，即1-5s可调，步距增量1s

- 时间选择：1～99分钟可调，步距增量为1分，误差为±5%

- 设备连续工作时间大于8h

- ★本产品取得计算机软件著作权。

空气波压力治疗仪 2台

- 柜式一体机，可同时使用两个八腔气囊，配备两个一体式手套（气囊）和两个一体式腿套（气囊）。

- 液晶触摸屏加旋转编码器操作，尺寸≥5.7寸

- 时间设定功能时间范围为0～60min，步长1min。

- 生物波功能：

- 四组生物波输出。

- 输出模式分为连续波、正弦波和方波三种模式。

- 脉冲频率应为1Hz～99Hz连续可调，步长为1Hz，脉冲宽度为500μs。

- 充气模式：八种基础充气模式，可任意组合治疗。

- 治疗仪压力范围：5～25kPa可调。

- 极限压强≤40kPa，且超过2kPa的持续时间应不大于3min。

- 过压保护：治疗仪应具有过压保护措施。

- ★手动释压器：治疗仪应提供在各种状态下手动解除患者压强的措施。

- 连接：连接管路应有防止接错的装置或标识。

- 工作噪声：治疗仪正常工作时的噪声应不大于70dB。

- ★本产品取得计算机软件著作权。

PT训练床参数 2套

1、尺寸：210×120×50cm（参考）

2、床面高度升降范围：50～80cm，电动升降

3、前床面翻转角度0°～80°

4、床面尺寸197.5×120cm（参考）

5、前床面尺寸77×120cm（参考）

6、后床面尺寸118×120cm（参考）

7、用于治疗师对患者进行PT治疗时用床

8、床垫材质：表面为人造耐磨皮革，填充物为高弹力海绵

短波治疗仪 1台

技术参数：

1、工作频率：主频为 27 MHZ ± 1.35 MHZ

2、输入功率：600VA

3、最大输出功率：≤200W

4、输出波形：连续波

5、治疗时间：10min，15min，20min，25min，30min五档可调，误差±1%，达到预设时间后自动停止输出。

6、治疗功率：分五档可调，1至5档输出功率分别为24W，50W，90W，140W，200W，各档允差±20%。

7、产品具备自动调谐功能和手动调谐功能

8、配备永久电极线，永久电极板一套兼容多个部位使用，无需更换，使用更方便

9、设备具有操作时间显示，治疗过程中具备倒计时数显功能

10、具有自动预热，自动稳压，电子定时，自动报警，自带延时保护电路功能。

11、输出先回零保护装置，无需关机，可连续使用

低频治疗仪（神经和肌肉电刺激仪）1台

技术参数：

1、彩色触摸屏≥7寸，旋转编码器显示操作；

2、仪器具有两组针插式电极输出和两组电针输出，独立可控，互不干扰。

3、时间设定功能：时间范围为0～99min可调，单步长为1min。；

4、电极治疗输出参数：

4.1每个通道具有1组电极输出，包含A/B两路，A路与B路的输出极性相反。输出波形为方波与指数波的组合波；

4.2脉冲频率为0.5Hz～10Hz可调，频率为0.5Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz，频率为1Hz～10Hz时, 单步长为1Hz；

4.3脉冲宽度为0.1ms～10ms可调，脉宽为0.1ms～1ms时，单步长0.05ms,脉宽为 1ms～10ms时，单步长0.5ms；

4.4输出强度：电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调；

5、电针治疗输出参数：

5.1载波频率为500Hz±10%；调制波的频率为0.5Hz～10Hz 可调，频率为0.5 Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz, 频率为1 Hz～10Hz时，单步长为1Hz，允差±10%；

5.2脉冲宽度为0.1ms～1ms可调，单步长0.05ms，允差±10%；

5.3输出强度：治疗仪电针各通道独立输出，在250Ω负载阻抗时；每路电针输出电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调，允差±15%。最大输出电流有效值不超过10mA；

6、连续工作时间大于8h；

7、本产品取得计算机软件著作权；

质保：提供原厂免费整机质保3年

耗材：吞咽电极

易损件：手套、腿套