便携式一体化数字心电图机参数

一、心电图机技术参数

- ★一体化数字心电图机，采集与显示模块需集成在同一主机上

- 标准12导心电图采集、标准导联线接口

- 显示屏幕不小于10.1寸

- 安卓操作系统，内置远程更新功能OTA

- 配有LAN、USB与RS232接口

- 具备心电数据无线传输硬件，内置4G卡槽，支持全网通（提供彩页证明）

- 内置无线WIFI模块，支持5G无线网络（提供彩页证明）

- 提手设计，便携方便，不超过1.5KG

- 输入阻抗：≥10.0MΩ

- 输入回路输入电流：≤0.1μA

- 共模抑制比：≧89dB

- 耐极化电压：±600mV

- 定标电压准确度（灵敏度）：最大允许误差为允差±2%

- 频响范围：0.05-250Hz全频滤波

- 支持阿托品试验采集及处理流程，采集时能对注射事件进行标记

- 具有智能起博实时监测功能，采集时能对起博心电进行预警（提供心电图采集设备功能截图）

- 支持运动去伪迹处理

- 支持连续采集3分钟以上心电图波形，并保存和上传

- 具有采集前五秒的数据回顾功能，方便捕捉偶发心率失常数据

- 可输出XML、PDF、HL7格式

- 国家标准：心电图机必须符合电磁兼容标准。（提供电磁兼容合格检测报告复印件）

- ★网络数据接口	必须和医院现有心电网络系统无缝对接，接口费用厂家自行承担

二、商务要求

1  提供详细配置及附件清单，并提供详细的价格清单

2  保修3年，提供原厂售后服务承诺

3  免费提供维修保养培训

4、遇故障维修，2小时响应，24小时到达现场，48小时解决问题。