《一氧化氮传感器》技术参数

一、总体要求：

1、适用于广州瑞普N1，N2型号一氧化氮检测仪配套使用

2、产品由硬件接口卡、外壳、一氧化氮传感器组成，有效期不少于20个月。

二、产品型号、规格及主要结构：

1、规格：一氧化氮传感器。

2、组成：硬件接口卡、外壳、一氧化氮传感器。

三、技术要求：

1、测量范围:1-3500ppb

2、允差：当测量值<100ppb时，允差W±5ppb；当测量值N100ppb时，允差＜±5%。

4、测量结果重复性：重复性≤5%。

5、检测原理：电化学检测原理

6、传感器类型：电化学传感器

7、质量保障：一氧化氮传感器符合YY0505标准电磁兼容有关要求。