亚低温治疗仪(控温毯)参数

一：技术参数

1、温控范围

降温控制范围： 在2℃～20℃范围内，每1℃一个温区，（5-6、6-7、7-8---19-20） 步进1℃。

升温控制范围：在30℃～40℃范围内，每1℃一个温区，（30-31、31-32、---39-40）步进1℃。

2、毯温显示：在5.0℃～40.0℃范围内显示，允差：±1.5℃。

3、患者体温控制范围：

降温：在30.0℃～40.0℃范围内，每0.5℃一个目标体温（30.0、30.5---40.0），步进0.5℃。

升温：在30.0℃～37.0℃范围内，每0.5℃一个目标体温（30.0、30.5---37.0），步进0.5℃。

4、体温显示范围：在28.0℃～43.0℃范围内显示，允差：±0.2℃。

5、空载平均速率

降温：在正常工作条件下，平均速率≥0.7℃/min。

升温：在正常工作条件下，平均速率≥0.7℃/min。

6、负载平均速率

降温：在正常工作条件下，平均速率≥2.0℃/h。

升温：在正常工作条件下，平均速率≥1.0℃/h。

*7、超温保护功能：升温运行，如毯温显示超过毯温范围上限40℃仍继续运行，屏幕提示报警，设备停止运行。

8、体温传感器异常报警功能：

a)一侧患者使用，显示器有提示连结情况。

b）左、右患者同时使用时，无论哪一侧传感器出现故障，此时该侧的显示屏提示异常，该侧停止运行；不影响另一侧运行。

9、缺水报警功能：水位管的液面低于下限时，显示屏有提示，设备停止运行。

10、具有自动模式（通过设置人体目标体温来控制设备给病人升温或者降温）和手动模式（强行省略设置人体目标体温，通过控制水箱温度来给病人升温或者降温）。

11、冰毯采用TPU材料，耐水解、耐酒精、柔韧性好，抗低温，不易开裂。毯面承重：毯面承重应≥135Kg

12、设备接口类型：8接口，可同时接两毯二帽。

13、冰毯参考尺寸：100CM×65CM（常用冰毯）、55CM×65CM（毯帽）

14、要求常规配置清单

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 传感器 | 2 | 根 |
| 3 | 毯子 | 4 | 个 |
| 4 | 毯帽 | 4 | 个 |
| 5 | 加水管 | 1 | 根 |
| 6 | 加水漏斗 | 1 | 个 |
| 7 | 打印纸 | 1 | 卷 |
| 8 | 电源电缆 | 1 | 根 |
| 9 | 保险管 | 2 | 个 |
| 10 | 防尘罩 | 1 | 个 |