十二道自动分析心电图机

- *导联标准12导联、十二道同步采集及记录

- 定标电压1mV±1%

- 标准灵敏度：10mm/mV ±2%

- 增益：1/4、1/2、1、2cm/mV，手动或自动

- 耐极化电压≥±550mV

- 共模抑制比≥103dB

- 频响：0.05～150Hz

- 噪声电平：≤15uVp-p除颤保护

- 时间常数：≥3.2s

- 道间干扰：≤0.5mm

- 基线稳定性灵敏度变化时（无信号输入）其位移不超过2mm

- 温度漂移在5~40℃温度范围内，基线漂移平均不超过0.5mm/℃

- 内置显示器彩色液晶，显示器≥6.5英寸，分辨率640*480带背光源，可显示心电图坐标网格，并可显示3、6、12道ECG波形、心率数、ID号码、性别、年龄、工作状态、操作程序菜单及显示某个电极脱落等参数。

- 滤波器具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。

- 交流滤波器：50/60Hz ≥20dB

- 漂移滤波器：0.25/0.5Hz ≥3dB

- 肌电滤波器：25/35Hz ≥3dB

- 高频截止滤波器：75/100/150Hz

- 具有抗除颤保护功能

- 具有故障提示功能

- 检查方式标准12导联检查、心律不齐检查、R-R测量检查、负荷后检查

- 记录方式具有自动记录、手动记录、回顾记录、延长记录、间隔记录、定时记录、压缩记录等方式；可在记录时标记异常波形；记录相位具有时间连续和同步模式。

- 分析结果自动记录时均可打印分析结果报告，并可设定是否输出分析结果。

- 回顾记录按记录键,可打印从按下那一时刻起一定时间段的心电图。

- 心律不齐自动延长记录分析记录时，当心律不齐被检出时，自动打印心律不齐心电图报告。

- 分析结果指南具有分析结果指南功能

- 记录日志或报告回看，可打印当天、指定日期或全部心电图日志

- 记录速度：5、10、12.5、25、50mm/s ±3%

- 记录道数：3 CH、3 CH +1（节律导联）、3 CH +2（节律导联）、6 CH、6 CH +1（节律导联）、12 CH

- 记录纸内置210mm宽卷纸或折纸都可使用

- 内置存储器主机可存储500组以上的心电图数据

- 外接存储器：SD卡或 U盘存储

- 输入设备自带全键盘输入，另可外接USB接口键盘输入。

- 接口类型：RS-232串口×2、USB接口×2、SD卡接口×1、LAN端口×1、ECG信号输出接口×1，等电位端子接口×1，患者导联线接口×1

- 网络功能内置LAN接口或RJ45接口(可选配无线网络)

- 电源要求交流：100~240V  50Hz  直流：内置可充电锂电池及充电器

- 直流工作时间可连续使用90分钟（按照IEC 60601-2-51试验方法的12ch记录）；充电时间：从空置状态起，约3小时结束。