医用全自动电子血压计参数

- ★测量方法：	 示波法

- 显示方法：	前屏数字式LED显示

- 压力显示范围：0-299mmHg

- 量程范围：	血压：0-299mmHg

- 脉搏数:40-180次/分

- 测量位置：左右臂均可测量

- 压力监测：在血压测量过程进行智能预判，从而自动加压至最适程度。确保了测量的准确，缩短了测量时间。

- 精确度：血压:±3mmHg以内,  脉搏:±2%以内

- 加压：压力泵自动加压方式

- 减压：电磁控制阀自动减压系统

- 超压保护：压力超过300mmHg时，急速排气保护，排气时间不大于10秒

- 肘部位置传感器: 电子肘部位置传感器，并有指示灯提示手臂放置位置是否正确 (准确定位肱动脉，提高测量精度)

- 臂筒角度调节：	具有准确寻找手臂测量位置智能定位系统，肘关节放置提示，臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度

- 适合臂周： 17cm-42cm

- 抗菌设计：机身及袖套全部采用抗菌材料（提供产品进行细菌培养后的检测报告），袖套在清洗过后照样具备抗菌功能（需提供国外或国内相关机构检测报告）

- 语音功能：	测量过程提示、测量结果播报

- 用户教育：根据测量结果，显示提示信息

- 通信数据输出：测量结果可通过RS-232 这种接口方式传输到电脑。数据接口有双向通信功能，测量者手臂放好后，医护人员扫描测量者条形码后，体检软件可向机器发送命令，机器自动启动进行测量

- 免费开放数据，能够与医院东华信息系统连接，承担相关费用。

- 打印装置：全中文热敏打印、自动裁纸、多种模式可选

- 压力单位：	mmHg和Kpa两种模式互选

- 专用桌、椅：配备专用测量桌、椅