第一节 采购要求

一、本项目采购服务内容为: 导管室飞利浦血管造影机，机型：FD-20,xper moudule触摸屏接受不到信息，经诊断xper moudule触摸屏损坏，需替换。

维修项目预算为5万元，同类故障质保期6月。

维修内容：

1、需要更换原装全新xper moudule触摸屏（可追溯）。

2、维修更换后，图像品质达到行业使用标准，保证达到临床治疗标准（如果更换配件后没有达到行业使用标准，且扩大了故障范围，要承担科室由此产生的所有经济损失）。

3、同类故障质保期6月。

4、免费提供一次机器维修、保养、巡检。

二、服务要求：

1、投标人须是从事飞利浦血管造影机专业资深工程师，需提供此工程师在公司缴纳社保证明（原件必查）。

2、投标人需要具有自己维修中心，保证1小时电话响应，12小时到达现场维修（如有必要，需要去现场考察）。

3、投标人需具有自己公司的24小时400报修电话、固定电话或手机号码，保证24小时维修服务。

4、更换原装全新xper moudule触摸屏（可追溯），更换维修调试后，使机器图像品质达到行业使用需求。

5、本项目采用最低价中标，不接受分包。

6、服务期限：6月。

第二节 商务要求

1、通知中标后，半月内更换原装全新xper moudule触摸屏（可追溯），更换维修调试后，使机器图像品质达到行业使用需求，不符合院方有权解除合同。

2、付款方式：签订合同，完成维修后的第二个月支付合同款的100%。

3、更换原装全新xper moudule触摸屏（可追溯），不允许用返修配件，如有违规立即终止合同，并停止与违规公司的任何合作。