抢救病床

1、规格：床板长≥1900mm、全长≥2100mm，床板宽≥600mm、全宽≥760mm。

2、背部升降0～90°；高低升降600～950mm；床头尾倾斜-18°～18°。

3、在护栏放下时，可以在四个方向同时护理病人。

*4、床面板可透X光射线（即在不移动患者的情况下就可拍全身X光片）。

5、床体采用优质钢材，电泳+粉末双喷涂工艺制成，表面光滑，耐腐蚀。

*6、安全工作载荷≥200kg。

7、床体采用双液压支撑，在床板头部左、中、右各有按压抬升手柄，用于背部升降操作。

8、配备转动式护栏，可水平放置，承压为≥10kg。调节护栏具备锁扣。

9、标配有直径≥200mm中控锁树脂脚轮，防腐蚀、耐酸性。

10、标配有导向功能的中心第五轮，直径≥100mm。

*11、脚轮采用中控式刹车(即操作任意踏板均可以整体刹车)，床体前、后、左、右4向均有操作踏板。

12、床头、足部各配一根点滴杆。

13、床尾配有记录台，台面可向前、后两面水平放置，可作为记录台或监护台使用。不使用时可以收纳放置，不占用空间。

14、配有符合人体工程学转运推行把手。

15、床体两侧配有倾斜角度显示功能。

16、床体四角配有防撞缓冲轮。

17、病床两侧设附属吊架，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋。

18、 床体底部托盘配有氧气瓶定位放置槽，可放置2L与4L的氧气瓶。

19、配备防褥疮床垫，床垫采用≥70mm厚度泡棉，床垫外罩具备防水、抗菌、阻燃（难燃）。